**拟购医用电热毯项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **参数设置** |
| 1. 主机电源：220V交流电，50 Hz |  |  |  |
| 1. 垫（毯）子加热方式：24V直流安全电压电加热 |  |  |  |
| 1. **★触摸屏操作** |  |  |  |
| 1. **★接触面温度控制：33℃～39℃，步进≤0.1℃** |  |  |  |
| 1. 过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃ |  |  |  |
| 1. **★双通道输出，双通道体温监测；可升级为体温监测指导下智能保温系统。** |  |  |  |
| 1. 工作模式：两种加温模式；自动加温模式：在33～39℃范围内，设置最小步长为0.1℃；手动加温模式：在输出功率为0% 到100%范围内，设置最小步长为10%。 |  |  |  |
| 1. **★在主机设定的温度范围内，通过外置的体温传感器，采集病人体温变化数值，指导控制垫（毯）子温度和加温时间。** |  |  |  |
| 1. 安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；设定温度≤39℃；智能运行软件程序；恒温器电路板中具有专业的热保护硬件装置；加热垫线路中装有过热保护机械器件 |  |  |  |
| 1. **★配垫子和盖毯：垫子用于术中保温，盖毯用于术后复温；材质柔软，多尺寸提供全方位保温。** |  |  |  |
| 1. **★垫（毯）子加热部分采用碳纤维织物，可透过X光；可重复使用，无需专用耗材。** |  |  |  |
| 1. 垫（毯）子组成：材料加热后不产生有毒物质（提供证明资料）多重符合RoHS要求材料构成，表面柔软，整体有弹性、质感；不使用时可卷曲存放，节约手术室环境。 |  |  |  |
| 1. 垫子具有防水排气功能 |  |  |  |
| 1. **★垫（毯）子部分防水等级为IPX5。(需提供检测报告)** |  |  |  |
| 1. 恒温器具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能。 |  |  |  |
| 1. 恒温器具有多种固定装置，可进行不同方式安装固定 |  |  |  |
| 1. **★设备通过CE认证或FDA认证。** |  |  |  |
| 1. **★体温探头采用医用体温探头，测量病人体温快，方便使用。** |  |  |  |
| 1. **★内置体温监测传感器，监测传感器不少于六个。** |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |