**拟购无创呼吸机项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| 序号 | **参数设置** |
|  | 原装进口，国际知名品牌，具有FDA和CE认证 |  |  |  |
|  | 兼容有创/无创通气功能 |  |  |  |
|  | 内置转运电池（采用内置方式，非外挂），保证正常工作2小时以上 |  |  |  |
|  | 通气模式: CPAP、S、S/T、T、PAC |  |  |  |
|  | 压力范围: IPAP 2-40 cm H2O，EPAP 2-25 cm H20，PS 0-38 cmH2O，CPAP 4-20 cm H2O |  |  |  |
|  | 呼吸频率: 最高达到60 次/分 |  |  |  |
|  | 氧气接入方式为机器后端输入，输入氧流量高达30L/min需要精确显示吸入氧浓量 |  |  |  |
|  | 吸气时间窗控制：Ti Max：0.3-4.0 sec；Ti Min： 0.1-TiMax sec |  |  |  |
|  | 吸气上升时间:150-900 ms（50ms一增量），吸气下降时间：100-400ms |  |  |  |
|  | 吸气/呼气灵敏度调节5档可调 |  |  |  |
|  | 通气流速可达200L/min以上 |  |  |  |
|  | 屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS值、自主触发和切换指示及百分比、压力-时间波形，流速-时间波形，最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势，最近5分钟MV及肺泡通气量波形趋势，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示、电池电量等。 |  |  |  |
|  | 报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警、电池电量低报警、报警音量（高中低） |  |  |  |
|  | 面罩类型矫正技术，了解面罩的佩戴情况，根据存储的数据自动进行相关补偿，达到最佳人机同步性 |  |  |  |
|  | 具有液晶彩屏，全中文操作。操作方便，同屏显示设置参数、监测参数和报警信息。可直观显示患者的治疗情况。 |  |  |  |
|  | 疾病类型设置功能，机器内具有不同疾病的不同模式参数默认值，方便快速启用呼吸机。具有2个预设程序，适合不同病人、不同情况下的使用 |  |  |  |
|  | 可记录365天的使用和综合数据，7天详细数据，8小时高分辨率流量数据，包括压力、流速、潮气量、AHI等，为临床使用提供更多的讯息 |  |  |  |
|  | 标配分体式恒温加湿器，一体化台车,方便院内移动 |  |  |  |
|  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 20 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |