**拟购医用洁净工作台项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | | | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **参数设置** |
|  |  | 外部尺寸≥（L×D×H）1460\*620\*1850mm； |  |  |  |
|  |  | 内部尺寸≥（L×D×H）1338\*530\*650mm； |  |  |  |
|  |  | 额定功率：900 W； |  |  |  |
|  |  | 气流流速：0.30～0.45m/s； |  |  |  |
|  |  | 紫外灯功率：40W； |  |  |  |
|  |  | LED日光灯功率：16W； |  |  |  |
|  |  | 前窗玻璃最大开口高度：400mm； |  |  |  |
|  |  | 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； |  |  |  |
|  |  | 工作台到地面高度：750mm； |  |  |  |
|  |  | 噪音≤65dB(A)； |  |  |  |
|  |  | 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； |  |  |  |
|  |  | 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； |  |  |  |
|  |  | 照明：≥350lx； |  |  |  |
|  |  | 结构特点 |  |  |  |
|  |  | 洁净台分类：垂直层流、单面操作； |  |  |  |
|  |  | 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%； |  |  |  |
|  |  | 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器； |  |  |  |
|  |  | 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重； |  |  |  |
|  |  | 工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀； |  |  |  |
|  |  | 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品； |  |  |  |
|  |  | 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； |  |  |  |
|  |  | 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； |  |  |  |
|  |  | 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； |  |  |  |
|  |  | 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； |  |  |  |
|  |  | 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； |  |  |  |
|  |  | 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |