**拟购**正置荧光显微镜**项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□ 】： ）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

**4、杜绝两现象：**一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | | | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **初步参数设置情况** |
|  |  | 荧光激发光源 |  |  |  |
|  |  | 光源输出 LED光源无衰减输出>40,000小时 |  |  |  |
|  |  | 稳定性质 使用寿命内光强稳定、无衰减 |  |  |  |
|  |  | 激发光波长范围 满足紫外蓝光（340-380nm波长）和紫外光（350-490nm波长），适用于真菌和抗酸杆酸的荧光染色 |  |  |  |
|  |  | 光源启动后响应时间（达到100%预设强度） 纳秒级，即开即用 |  |  |  |
|  |  | 光强衰退指示器：声音报警 |  |  |  |
|  |  | 冷光源，电能几乎100%转化为光能，不产热，高度环保，不含汞有毒物质，不含有害紫外线。 |  |  |  |
|  |  | 2. 透射光源 |  |  |  |
|  |  | 类型 卤钨灯 |  |  |  |
|  |  | 平均使用时长 ≥1000小时 |  |  |  |
|  |  | 光源调节 可连续调节 |  |  |  |
|  |  | 3. 光学系统 |  |  |  |
|  |  | 光学系统 无限远色差校正光学系统 |  |  |  |
|  |  | 物镜转换器 手动，4档，可同时装载4个物镜 |  |  |  |
|  |  | 平场消色差物镜 10×、20×、40×、100× |  |  |  |
|  |  | 目镜2个 10×宽视野目镜 |  |  |  |
|  |  | 4. 摄像系统 |  |  |  |
|  |  | 图像设备 彩色300万CMOS,分辨率2048\*1536有效像素 |  |  |  |
|  |  | 5.配套软件系统 |  |  |  |
|  |  | 镜下荧光图像实时显示，所见即所得 |  |  |  |
|  |  | 支持多路图像并行处理，支持普通拍摄和高分辨率拍摄功能 |  |  |  |
|  |  | 历史报告的有效管理，按时间和病人分类，随时查看同一病人的全部病例信息 |  |  |  |
|  |  | 支持多种基于照片的标记批注方式，可以方便地表示图像中的重点关注部位 |  |  |  |
|  |  | 可与lis相连，准确快速的生成图文报告 |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |