## Sheet1
六安市中医院 振动排痰仪项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 振动排痰仪 | 台 | 1 | 1、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：150VA； 2、输出方式：单路输出，适用于成人； 3、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，触摸按键式操作； 4、 软轴轴心: a) 、长度：1800mm; b）、成人传动轴直径：6mm; c) 、不锈钢可插拔软轴(提供证书)，便于清洁、消毒与更换 d) 、成人动力头外径尺寸： 65mm； ※5、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作； ※6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著； 7、振幅：叩击头振幅不大于7mm; 8、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰； 9、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成； 10、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器， 11、工作模式： 自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作； 12、定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min； 自动模式分四档： 5min、10min、15min和20min； 13、频率范围：手动模式 成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz； 自动模式P1、P2、P3、P4; 14、自动模式（四种）： P1模式10Hz(10s)-15Hz(60s)-20Hz(120s)-15Hz(60s)-10Hz(10s)，适合体质较弱或需重点护理病人； P2模式10Hz(20s)-20Hz(60s)-25Hz(120s)-20Hz(60s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人； P3模式10Hz(20s)-20Hz(30s)-25Hz(180s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人； P4模式10Hz(20s)-20Hz(30s)--25Hz(40s)--30Hz(60s)--25Hz(40s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质强壮病人； 15、成人型叩击头（共5个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成； ① 圆形橡胶叩击头：直径ф130mm； ② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm； ③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm； ④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm； ⑤ 轭状聚氨酯海绵面叩击头：长215mm，宽80mm，高85mm； 16、工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示； 17、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动； 18、通过医疗机构EMC检测，ISO13485质量体系认证，CE认证； 19、外形尺寸：便携式可拆分（长*宽*高）长492mm×宽406mm×高150mm，主机重量：≤10.5Kg；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止下 （2024.3.6） 17:30前。