## Sheet1
六安市中医院台式吞咽治疗仪项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 台式吞咽治疗仪 | 台 | 1 | 1.具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，独家手持活动电极治疗。 2.双通道输出，固定模式及移动电极模式模式可同时独立使用，每通道可独立设置治疗参数，同时治疗两位患者。 3.输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。 4.脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。 5.脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。 6.脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调 7.脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。 8.脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。 9.脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。 10.治疗时间1~99min可调，步长1min。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止下 （2024.4.4） 17:30前。