口腔科瑞士植体系统一套

口腔科根管测量仪

耳鼻喉科多导睡眠监测系统

硬件要求：

整机原装进口（著名品牌）

总通道不低于30导。包括脑电、眼电、下颌肌电、心电、腿动、鼾声、口鼻气流、脑/腹呼吸运动、体位、血氧、PTT等。

放大器需内置硬盘

主机内置电池

须配置高清网络摄像机

软件要求：具有婴儿、幼儿、儿童、成人呼吸系统及睡眠分析

全中文操作平台，重装系统免费

要求完整的培训体系

耳鼻喉科支撑喉镜配置

整机原装进口

喉镜配有：小儿、女性、男性多种型号

配置前联合镜

多种、多角度手术器械

镰刀一把

0°、45°手术钳各一把

吸引器一把

360°手术钳一把

双极电凝电极一把

左、右弯无损伤抓钳各一把

缝合针、持针器、打结器一套

耳鼻喉科鼻用手术动力系统

1、整机原装进口（大品牌）

2、往复最大转速不低于5000转/分

3、直排式设计

4、多角度切割刀头

5、手术用磨钻、切割钻、视神经减压钻

耳鼻喉科低温等离子手术器械
1、整机知名品牌

2、机器具有低温特点

3、具有多角度、多功能手术刀头

4、具有实时消融功能

5、具有实时切割和止血功能

耳鼻喉科听力计参数
主要特性：气导 骨导和掩蔽功能

参数： 频率 气导125~8000hz
              骨导250~8000hz
              掩蔽 窄带噪声
         强度 气导：-10~120dBHL,5dB步进
              骨导：-10~70 dBHL,5dB步进

耳鼻喉科耳声发射参数
★操作语言：全中文测试界面，中文输入
按键耐用性高

可充电锂电池
预计电池电量：连续使用大于等于5小时
电池等级指示器
打印机接口

耳塞：
标准（圆筒状）：不同型号


耳鼻喉科ZO901中耳分析仪技术参数
1.  可做自动/手动鼓室图，声反射阈，声反射衰减。
2.   可用手动和自动两种方式进行测试
3.  机壳侧面安装了独有专利技术的仿真耳腔和2cc耦合腔
4．  专利设计的手持式探头易于把握，而且容易达到测试要求
5．  纯音测听对侧/同侧刺激频率精确度均可达到±0.5%
6.  有多种步进方式：1、2、5、10dB步进
7．  气压范围可扩展为+400～600daPa
8. 气泵为活塞型步进马达，可在高原地区使用，不受气压影响
9． 鼓室图显示可自动扫描，自定义正/负/双向
10． 可手动设置测试参数给使用者最大的灵活性和精确度
11.  有RS232数据接口，可以与电脑连接储存测试数据；
12. 可储存72个患者的测试数据，还可将数据输入到计算机中进行分析和处理打印报告，电脑储存无数病案。
13． 具有高清晰度大屏幕液晶显示
14． 操作面板设计合理，只需轻触几个按钮便可完成测试
15． 人机对话菜单，简便易学


耳鼻喉科声阻抗技术参数
范围:0.1ml～8.0m
鼓室图显示范围:自动扫描 

压力释放：机械、手动和自动
声反射
对侧刺激：纯音:0.5、1、2、4kHz  频率精确度:±0.5%
        白噪 步进:1、2、5、10dB
        正常范围:50～110dB HL  扩展范围:50～125dB HL
同侧刺激：纯音:0.5、1、2、4kHz  频率精确度:±0.5%
        步进:1、2、5、10dB
     正常范围:50～115dB SPL(0.5、1、2kHz)  50～90dB SPL(4kHz)

手术室可视软性喉镜参数（可视软镜）

|  | 技 术 名 称 | 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 整机参数 | 分辨率 | ≥3.72 LP/mm |
|  | 液晶屏像素 | 320×240 |
|  | 视场角 | 80º±12º |
|  | 视向角 | 0º |
|  | 镜管直径 | 3.8mm |
|  | 最小孔径 | ≥0.5mm;具有给药功能 |
|  | 镜管长度 | 600mm |
|  | 弯曲角度 | 向上≥90°，向下≥90°,多方位观察视野 |
|  | 景深 | 5-50mm |
|  | 显示屏 | 3.5″TFT |
|  | 显示器左右转动角度 | 0º～180º |
|  | 显示器上下转动角度 | 0º～90º（±10%） |
|  | 记忆功能 | 支持全程拍摄录像、拍照功能，存储插管等手术画面 |
|  | TF卡内存 | 8G，最大支持32G内存卡 |
|  | 光照度 | ≥1000LUX |
|  | 功耗 | ﹤4W |
|  | 充电器输入 | ~220V50Hz |
| 充 电 器 | 充电器输出 | 5V 1000mA |
|  | 充电时间 | <4小时 |

肝病科肝纤维化扫描仪参数

1.原理：基于瞬时低频剪切波的瞬时弹性成像技术

2.处理器：1.28GHz PIII 或以上

3.主板：H61 或PCM-9582

4.超声模块版本：V2或以上

5.显示器： 12.1 寸或以上

6.存储空间：≥80G

7.接口：RJ45， USB2.0

8.软件要求

8.1 取样点定位    A模式，TM模式同步显示确定取样点的位置

8.2 压力显示      压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围

8.3 量化分析      软件自动分析测量结果

8.4 显示值        患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、组织衰减参数值等

8.5 弹性图        弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性

8.6测量单位        硬度单位Kpa，组织衰减参数dB/m

8.7硬度量程        1Kpa--80Kpa

8.8硬度测量误差   ≤5%（测量值≤10Kpa时）；  ≤±0.5Kpa（测量值≥10Kpa时）

8.9存储          无需操作，自动保存病例

8.12报告         图形、数字报告

8.10病例导出       支持导出病例全部信息

8.11病历管理       支持批量删除

8.12病例搜索       按要求筛选病例

9.探头

9.1探头版本        3G或以上

9.2探头数量        2个

9.3工作状态指示    实时显示探头工作状态

9.4传感器(声换能器) 实时发射并接收超声波

9.5剪切波发生装置  发射瞬时剪切波

9.6取样体积        ≥3cm3

10.脂肪衰减参数测量

10.1脂肪衰减参数检测范围：90dB/m-450dB/m

10.2脂肪衰减参数测量误差：＜5dB/m

附表2：

标书编制顺序：

1、授权书及身份证复印件

2、公司及生产厂家资质文件

3、产品注册证及附件

4、设备报价表

5、设备标准配置表

6、产品技术参数响应情况及性能一览表

7、售后服务承诺书及维修人员的情况说明（整机维护至少两年）

8、易损件及耗材报价表

9、客户名单及联系电话

10、产品彩页