各包需要配套的检测服务平台要求

本项目第一包、第二包投标供应商须按各包服务需求表中确定的配置要求提供配套检测服务平台。其他各包配套检测服务平台要求如下。

一、第一包配套检测平台要求

1.血细胞分析配套检测服务平台要求

★1.1血细胞分析配套检测平台包括：血细胞分析流水线一套和线下单机两台。

★1.2血细胞分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机和全自动细胞形态学分析仪（阅片机）通过轨道连接组成。

★1.3流水线具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、体液常规检测、自动推片染色、自动阅片等功能；流水线检测速度（全血细胞计数+五分类+NRBC）≥300个样本/小时，流水线网织红整体检测速度≥150T/H， 线上单机检测速度（全血细胞计数+五分类+NRBC）≥100个样本/小时；线上单机互为备机，可单独使用；可随时插入急诊标本。

1.4检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用免疫散射比浊法。

1.5体液检测可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

1.6进样方式：静脉全血、末梢全血、末梢预稀释血均可自动批量进样或手动进样；标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能；有封闭进样急诊位，支持静脉血和末梢全血急诊进样。

1.7提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。

1.8血小板检测采用阻抗法和荧光染色法两种，具备低值血小板检测功能。

1.9推片机可独立工作。

1.10推片机的推片规则可以自定义。

1.11 阅片机适用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算；单机处理能力：外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）≥30张/小时。

1.12阅片机可与推染片机连接，自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来血涂片。

1.13阅片机可以创建不同类型的数据库，通用分析数据库，扫描数据库，导出数据库满足不同标本的分析需要。

1.14阅片机有10倍，50倍和100倍三个放大倍数的物镜，并且具有10倍概览图可进行数字放大。

★1.15线下单机要求具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP（可通过联机方式解决）、体液常规检测功能；静脉全血、末梢全血、末梢预稀释血均可自动批量进样或手动进样；品牌机型与流水线上相同

1.16实时在线仪器运行状态监控。

1.17实时管理质控结果。

1.18支持LIS 双向通讯。

1.19 配备能保证仪器满负荷运转要求（≥1小时）的UPS，并负责维护保养。

2.全自动血沉分析仪要求

2.1测量时间：30 分钟/60 分钟。

★1.2测量孔位：≥40 孔。

1.3测量误差：≤±0.5mm/h。

★2.4真空采血管直接上机，魏氏法结果。

2.5每一个测试孔位 独立工作，标本可随到随测，不用等待。

2.6能够与LIS实现双向通讯，样本可直接扫码上机测试。

2.7具有配套质控品。

3. 糖化血红蛋白分析仪要求

★3.1分析原理:离子交换HPLC。

★3.2通过认证:通过IFCC/NGSP认证。

★3.3 可与血细胞流水线联机

3.4 进样模式:自动全血、自动预稀释、封闭全血。

3.5 层析柱测量次数≥3000次。检测速度:≥50样本/小时。

3.6 急诊模式:有专用急诊样本位。

3.7 标本自动颠倒混匀、不停机更换试剂、无需更换过滤网。有试剂管理功能，自动维护功能，有自动报警和错误提示功能。

4.全自动粪便分析仪要求

★4.1 设备数量：两台

★4.2检测项目：全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、原虫、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；样本免疫学项目（粪便隐血、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。

4.3样本检测速度：≥75标本/小时。

4.4同时测试免疫学项目≥5个，具有自动送卡、不停机加卡功能。

4.5样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。

4.6具有配套粪便形态学质控品、粪便隐血质控品，软件自带质控功能模块，可上机操作。

4.7能够与LIS实现双向通讯，样本可直接扫码上机测试。

5.尿液分析系统要求

★5.1设备数量：两套

★5.2一份样本即可完成尿液样本干化学以及尿液有形成分的定量分析。

★5.3干化学测试项目≥13项，有形成分分析采用图像自动识别原理。干化学测试模式≥220个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥120个/每小时。

5.4可进行单个样本的急诊测试。

5.5样本量检测：采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示。

5.6红细胞形态学检测功能：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告。

5.7具备渗透压检测功能

5.8携带污染率：干化学除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本不得出现阳性；尿液有形成分≤0.05%。

5.9具有配套高、中、低三个浓度水平的尿干化学质控液，能提供尿有形成分质控液。

5.10能够与LIS实现双向通讯，样本可直接扫码上机测试。

6.尿液生化（或特定蛋白）测定仪器要求

★6.1检测项目：尿肌酐、尿微量白蛋白、尿视黄醇结合蛋白、尿β2-微球蛋白、α1-微球蛋白、NAG、尿转铁蛋白等。

★6.2样本类型：尿液等。

6.3检测速度≥200测试/小时；支持原始管上机；具有急诊测试功能。

6.4样本针具备液面检测、自动清洗功能；携带污染率《0.5%。能够与LIS实现双向通讯，样本可直接扫码上机测试。

- 第二包配套检测平台要求

- 1.全自动细菌鉴定及药敏分析系统要求

1.1适用范围：用于临床病原菌的鉴定和抗菌药物 MIC 值的检测分析。

1.2 检测原理：细菌鉴定利用比色或荧光等检测方法进行鉴定。药敏实验采用比浊和(或)其他方法，为实测MIC值的检测。

1.3 鉴定菌库：鉴定细菌> 400种，菌库包括葡萄球菌、链球菌、微球菌、肠球菌、棒状杆菌、芽孢杆菌、李斯特氏菌、沙门氏菌、志贺氏菌、弧菌、假单胞菌、气单胞菌、肠杆菌、耶尔森式菌、嗜血杆菌、奈瑟菌、酵母菌等。

1.4 仪器容量：最大可同时处理≥50份标本，可满足实验室日常工作需要检测速度。

1.5 鉴定及药敏试验速度：细菌鉴定及药敏平均检测时间≤12小时；真菌药敏平均报告时间≤16小时。

1.6 鉴定/药敏板卡采用全封闭式附独立条形码测试卡，检测过程中无需手工额外加试剂。

★1.7 板卡种类：临床常见菌测试板卡：肠杆菌、非发酵菌、链球菌、肠球菌、葡萄球菌（微球菌）鉴定药敏复合板，同时具备药物种类和浓度梯度不少于复合板的单药敏板。

1.8 具备酵母样真菌、棒状杆菌、奈瑟氏菌/嗜血杆菌鉴定药敏板。

★1.9 药敏反应：采用连续倍比稀释的抗生素浓度，每种抗生素检测3－7个浓度，覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求。报告实测MIC值，并根据专家规则将其转换为S、I、R的结果。

1.10 测试药物数量：单张细菌药敏板卡提供不少于15个药物敏感性结果及MIC值，真菌药敏可检测药物≥5 种。

1.11 测试药物种类：对于革兰阴性菌，可以提供头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、米诺环素、粘菌素等药物的药敏检测；对于革兰阳性球菌可以提供达托霉素、替考拉宁、万古霉素、利奈唑胺等药物的药敏检测。

1.12 药敏结果符合CLSI 及EUCAST规则要求，测试药物应尽量满足《全国细菌耐药监测网技术方案》要求必做药物。

1.13 可检测包括ESBL，CRE，MRSA，VRE，高水平氨基糖苷类耐药，可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等多种耐药机制，无需专用耐药机制检测板条。

1.14通过CARSS中间件实现对ESBL，CRE，MRSA，VRE等13种重点耐药率指标监测，对高于全国/本省平均耐药率的结果实现自动预警。

1.15比浊仪：提供可与鉴定药敏系统配套的比浊仪及校准管。标准浊度管永久有效，保证比浊仪校准和药敏结果的可靠性。

1.16高级专家管理系统：具备高级专家系统，包含CLSI、EUCAST等国际标准，可提示天然耐药及特殊耐药表型，可发现异常耐药表型，对鉴定及药敏结果进行评价并修正结果。其药敏规则应按照最新标准及时升级更新。

1.17软件中具有专用的质控模块，可以对整体流程进行质量控制，可以发布鉴定/药敏质控报告。

1.18 Whonet连接：可实现WHONET文件格式导出。

1.19 实验室信息系统：提供同品牌药敏监测数据分析中间件软件，可连接LIS系统，实现和LIS系统的单向或双向通讯，自动审核并导出符合CARSS数据标准的文件，并可检查罕见耐药表型对重点耐药监测指标进行预警。

1.20 配备能保证仪器满负荷运转要求（≥1小时）的UPS，并负责维护保养。

2.全自动血培养仪参数要求

2.1适用范围：通过体外培养的方式检测人体血液或胸腹水、脑脊液、腹透液等其他无菌体液中的微生物。

2.2 检测原理：利用微生物在代谢过程中产生CO2，CO2与培养瓶瓶底感受物质发生反应，通过显色或荧光技术连续检测，将光电信号系统转化为电信号，并通过强大的运算法则的分析和运算得出培养结果，绘制成微生物生长曲线图，做出相应的判断和分析报告。

★2.3 检测通量与仪器数量：≥160瓶位，两台

2.4 仪器所需的环境条件范围：温度：10 -35℃ ，相对湿度：30% - 85%

2.5 连续振荡恒温培养方式，24小时连续监测培养瓶，每10分钟扫描检测每个瓶位一次，为使用者提供早期检测结果。

2.6 可根据不同的培养需求自行设置检测周期，且每个培养瓶孔位可设定独立不同的培养周期。

2.7 检测计算方法包括起始阈值、速率、连续加速度等，具备延迟放瓶功能，最大允许用户延迟48小时放瓶。

2.8 仪器可自动检测，自动校正，自动对阳性及阴性结果提供声、光、色三级报警，自动存储信息。

★2.9 平均阳性样本检出时间小于12小时，24小时内阳性检出率近90%，最快检测阳性时间≤4小时。

2.10 具有装卸条码瓶和匿名瓶两种模式，运行过程中可任意装瓶及实时卸瓶。仪器对匿名瓶的阳性结果仍然进行报告，确保任何阳性结果都能及时报告。

★2.11 可提供原厂配套的不同类别血培养瓶，包括但不限于：需氧瓶（成人）、需氧瓶（儿童）、厌氧瓶，并提供SFDA或CFDA注册证。

★2.12 培养瓶具有中和抗生素和毒素功能，对临床常用抗生素具有良好的广谱吸附能力，减少假阳性率，不影响后期染色镜检。

2.12血培养瓶材质应具备防摔轻便，易于运输，真空定量采血，可高温高压处置，符合实验室生物安全要求。培养瓶瓶身刻度可监控每个培养瓶的实际采血量，确保采血量符合灵敏度和的行业规范要求。

2.14能够检出常见病原菌、苛养菌和真菌等，包括肺炎链球菌，脑膜炎奈瑟菌，布鲁菌，流感嗜血杆菌，念珠菌，马尔尼菲蓝状菌，丝状真菌等。

2.15培养瓶保存无特殊环境及温度要求。

2.16 配备能保证仪器满负荷运转要求（≥1小时）的UPS，并负责维护保养。

3.正置荧光显微镜技术参数

★3.1.荧光激发光波长范围  满足紫外蓝光（340-380nm波长）和紫外光（350-490nm波长），适用于真菌和抗酸杆酸的荧光染色。

3.2.荧光激发光源为LED光源，使用寿命内光强稳定、无衰减输出>40,000小时，光源启动后响应时间（达到100%预设强度）纳秒级，即开即用。

3.3.透射光源为卤钨灯，平均使用时长  ≥1000小时，光源可连续调节。

3.4.光学系统为无限远色差校正光学系统，手动物镜转换器，可同时装载4平场消色差个物镜，宽视野目镜2个。

3.5.摄像系统：彩色300万CMOS,分辨率2048*1536有效像素。

★3.6.配套软件系统：镜下荧光图像实时显示，所见即所得；

3.7支持多路图像并行处理，支持普通拍摄和高分辨率拍摄功能；

3.8支持多种基于照片的标记批注方式，可以方便地表示图像中的重点关注部位；

3.9可与lis相连，准确快速的生成图文报告。

4.全自动微生物真菌检测系统技术参数：

4.1仪器结构：全自动仪器，全自动完成样本前处理、加样、检测、报告等试验过程。

4.2加样系统：可进行单次或连续加液；使用一次性加样吸头；

4.3样本位和试剂位：有独立的样本位和试剂位。

★4.4检测项目：真菌(1,3)-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、内毒素检测等。

5.全自动血栓弹力图检测仪要求

5.1用途：用于全血凝血过程动态监测，通过凝血纤溶全貌的描记，能在一次检测中完成对凝血因子功能、纤维蛋白原功能、血小板功能、纤维蛋白溶解功能的检测，分析患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝），快速诊断DIC，区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进。

★5.2检测通道：完全独立的检测通道≥8个，所有通道检测时互相不影响。

5.3通道性能：稳定性相对偏移≤±10％，批内测试重复性CV≤10％

5.4样本要求：枸橼酸全血、肝素凝血全血，每次检测全血用量≤0.36ml

5.5输出参数：至少包括ACT、R、K、Angle、MA、Ly30、EPL、A30、AA抑制率、ADP抑制率等参数

5.6准确性：血凝时间（R）、血块强度（MA）、血凝速率（Angle）的相对偏差应≤10％

5.7采用原始采血管上机，自动扫描，自动混匀，自动加样，自动完成检测，无需人工干预。

5.8检测功能包括但不限于：高岭土检测（凝固法）、肝素酶杯检测、血小板图检测（凝固法）、快速TEG检测（凝固法）、功能性纤维蛋白原检测（凝固法）。

5.9支持LIS双向通讯。

6.自身免疫检验配套检测服务平台要求

★6.1检测平台为全自动设备，实现原始管上机，自动加样，自动检测，自动判读。可提供多品牌仪器组合方式以满足采购清单里的所有检测项目，但仪器不能超过三台。

6.2 单台仪器检测速度:≥300T/小时。

6.3 检测方法:化学发光法、流式荧光法或免疫印迹法。

6.4 冷藏（2-8℃）试剂位，具备温控报警；可不停机装载试剂、反应杯等耗材。

★6.5 吸样系统：具备液面检测、气泡探测、凝块探测功能、标本携带污染率《1.0ppm。

6.6 可随时插入急诊样本，随到随检。

6.7 具备自动稀释自动重新测功能。

6.8 定量校准品可溯源至国际标准

6.9 可提供相应的复合质控品。

6.10 支持LIS双向通讯

6.11 实现样本直接扫码上机检测。

6.12 在国家卫健委室间质评或安徽省室间质评中有单独分组（提供室间质评报告）

6.13  配备水处理系统和UPS（≥1小时），水处理产水量和UPS容量均能保证仪器满负荷运转要求，并负责耗材更换和维护保养。

7.全自动生化分析仪要求：

★7.1工作速度：≥ 1200测试/小时，标配电解质模块。

7.2分光器：蚀刻凹面光栅、后分光系统。光源使用寿命≥1000小时。

7.3检测波长：单波长、双波长检测，波长范围340-800nm，波长≥12个。

7.4反应方法：终点法，速率法，固定时间法等。反应时间：测试项目反应时间可选。反应温度：控制精度37℃±0.1℃。

7.5可以监测整个反应过程，随时查阅到反应曲线；具有自动复查功能，能提供手工、自动复查方式。,超线性范围样品能自动稀释重检。

7.6样本条码：具有条码阅读器，可在每个连接单元对标本管条码进行自动扫描、注册、识别，具有全程跟踪样本管的能力, 条码阅读器可识别各种国际标准条码。

★7.7独立的样本针、试剂针、搅拌针。样本针、试剂针有内外壁自动冲洗、液面感应、自动安全防撞功能。样本针具备凝块识别功能。具有比色杯自动清洗功能。

7.8检测样品种类：可检测血清、血浆、尿液、胸腹水、脑脊液等。具有急诊随时插入功能，插入急诊后能够快速得出检测结果。

7.9配备水处理系统和UPS（≥1小时），水处理产水量和UPS容量均能保证仪器满负荷运转要求，并负责耗材更换和维护。

8. 免疫分析仪器技术参数

8.1 方法学：干式免疫分析或免疫层析定量分析等方法

★8.2 样本类型：全血，血清，血浆，末梢血及预稀释标本。

★8.3 检测项目：HBP、PCT、CRP、SAA、IL-6、HCG、NGAL等。

8.4 生物安全度高，全程封闭操作，钢针穿刺取样无需开盖，有效避免气溶胶污染，混匀无需开盖，封闭式废料仓，进一步保障检验实验室安全性。

8.5 测试速度：》100T/h，最快4min出报告。

8.6 加样精度：CV≤2%；交叉污染＜10ppm。

8.7 支持LIS双向通讯