六安市中医院移动护理推车项目初步参数收集公告
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各潜在供应商：
前期我院省级示范优质护理服务病区建设已购置10台，现需新购置42台移动护理推车。现拟购置移动护理推车功能参数需优于前期购置产品参数。（前期购置移动护理推车功能参数见附件：1）
注意事项：
请各潜在供应商根据自己产品及相关服务内容，填写初步参数收集表。请各潜在供应商于2026年7月29日上午10:00点前将初步参数收集表，发至信息管理部邮箱laszyyxxk@163.com，文件名称命名为：项目名称+供应商名称+联系电话。参数收集表需体现所供产品满足或优于附件1内相关功能参数，并填写详细内容。同时需附报价表（加盖公章）。


联系人及联系电话：罗老师/贾老师     0564-3318321

信息管理部
2026年7月23日
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附件1、功能参数
	货物名称
	组件
	参数名称
	参数设置情况
	收集参数响应情况（满足/优于），详细参数

	移动护理推车
	








车体（数量42台）
	整车重量
	整车重量≤55KG（不含挂件）；
	

	
	
	外形尺寸
	不小于宽480*深640*高1460mm；
	

	
	
	扩展台面
	紧凑型设计，可隐藏在车体内部，使用时侧边拉出，载重≥15KG；
	

	
	
	台面把手
	台面及把手为ABS塑料材质无缝一体成型，把手与台面之间无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计；
	

	
	
	工作台面
	尺寸：≥宽435x深480mm； 台面前后双把手设计，车体前后均带有把手，方便各角度推动；
	

	
	
	整车材质
	航空铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料；车体表面抑菌处理，方便清洁； 面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒，抗菌率≥90%；
	

	
	
	键盘托
	台面内隐藏键盘托盘，完全隐藏到台面内部，使用时可从台面内拉出；
	

	
	
	鼠标键盘
	防水抗菌键盘×1、抗菌鼠标×1，键盘膜×1；
	

	
	
	线缆隐藏
	整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露；
	

	
	
	显示器固定支架
	≥180°全方位旋转,支持横竖屏转换,支持显示器升降，升降范围≥90mm；
	

	
	
	抽屉
	抽屉插片式分区，可放置不同高度的耗材和工具；≥4层抽屉；从上往下，第一层抽屉（容积≥13L）；第二层抽屉（容积大于等于26L）；第三层抽屉（容积大于等于26L）；剩余抽屉根据个使用科室配备，每个抽屉承重在20kg以上；（后期根据需求，自由装配）
	

	
	
	抽屉隔板
	ABS材质对插式隔板，可随意变换调整间隔距离，可竖插可斜插，满足不同护理用品放置的需求；
	

	
	
	脚轮
	4个医疗级万向脚轮；带脚踏式刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮，单个脚轮能承载50kg以上； 
	

	
	
	配件
	外挂垃圾储物≥10升；多功能置物盒*2,可同时兼容锐器盒放置架、手消液放置架、剪刀盒等，可随推车移动；
	

	
	
	底座
	底座高压一体成型，无缝无组装设计，承重和耐压功能强，要求承重≥80kg，双脚避位设计；
	

	
	


电脑（数量42台）
	CPU核芯
	酷睿Intel i5-10代或以上；
	

	
	
	内存
	≥16GB；
	

	
	
	硬盘
	固态硬盘≥512GB，主机具备硬盘支架防震结构设计，适合医护人员高频移动应用。（提供抗震结构设计证明文件，申请人需为投标产品生产厂家）
	

	
	
	无线网络
	外置 WiFi 2x2MIMO天线，支持2.4G/5G双频网络；在医院无线环境可无缝漫游，可与医院无线局域网络匹配；
	

	
	
	以太网端口
	10/100/1000Mbps x 1；
	

	
	
	外部接口
	USB2.0 ≥2个，USB3.0 ≥2个，RJ45×1,HDMI x 1；
	

	
	
	操作系统
	支持Windows10以上及国产操作系统 ；
	

	
	
	显示器
	≥23.8英寸；宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA,HDMI接口,分辨率≥1920×1080，提供所需高清信号转换线缆；
	

	
	电池（数量42台）
	电池放置位置
	嵌入隐藏在车体内，维修时方便取出；
	

	
	
	电池电芯
	磷酸铁锂；
	

	
	
	循环次数
	≥2000次；
	

	
	
	充电时间
	充满电时间≤5.5小时；
	

	
	
	使用时间
	连续使用≥8小时 ；
	

	
	
	电源管理
	为保证电源安全稳定性，投标产品需具备医疗电源控制系统通过充放电管理模块对电池进行充电或放电管理。（提供医疗电源控制系统证明文件，申请人需为投标产品生产厂家）
	

	
	
	漏电保护
	具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能；
	

	
	
	电流电压保护
	具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能；
	

	单价：
	总价：



注：1、产品认证：
医用环境：整车通过YY 0505:2012医用电气设备安全检测。（须在合同签订前提供第三方机构出具的医用电气设备安全检测证明复印件，检测型号必须与投标型号一致，其委托单位必须为投标产品原厂商）
电池组安全：整车电池通过GB 31241-2014便携式电池组安全检测。（须在合同签订前提供第三方机构出具的检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商）
电池运输安全：整车电池通过UN38.3认证。（须在合同签订前提供第三方机构出具的检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商）
防水防尘：整车通过防水防尘检测，级别不低于IP25。（须在合同签订前提供第三方机构出具的防水防尘检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商）
2、售后维保：
产品质保：整车需提供≥5年质保(电池提供≥3年质保)
售后运维：提供现场运维服务，需在30分钟内到达现场提供服。
