附件：拟购六安市中医院移动护理推车项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

建设目标：

前期我院省级示范优质护理服务病区建设已购置10台，现需新购置42台移动护理推车，为此满足临床实际需求。

附件：移动护理推车拟购项目初步参数

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称数量 | 系统功能 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 移动护理推车车体（数量42台） | 整车重量 | 整车重量≤40KG（不含挂件）； |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | 不小于宽500*深540*高980mm； |  |  |  |  |
|  | 扩展台面 | 紧凑型设计，可隐藏在车体内部，使用时侧边拉出； |  |  |  |  |
|  | 台面把手 | 台面及把手为铝合金材质无缝一体成型，把手与台面之间无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计，符合人体工程学设计，方便推拉。 |  |  |  |  |
|  | 工作台面 | 尺寸：不小于宽410x深375mm； |  |  |  |  |
|  | 防滑围挡设计 | 具有与台面一体成型的铝合金材质防滑围挡，围挡高度≥28mm |  |  |  |  |
|  | 整车材质 | 整车主要材质为ABS、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒，抗菌率≥90%； |  |  |  |  |
|  | 键盘托 | 台面内隐藏键盘托盘，完全隐藏到台面内部，使用时可从台面内拉出； |  |  |  |  |
|  | 鼠标键盘 | 防水抗菌键盘×1、抗菌无线鼠标×1，键盘膜×1； |  |  |  |  |
|  | 线缆隐藏 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露； |  |  |  |  |
|  | 立柱升降 | 铝合金升降立柱，采用气动升降方式，支持台面升降≥30cm |  |  |  |  |
|  | 显示器固定支架 | 水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，支持显示器升降，升降范围≥120mm； |  |  |  |  |
|  | 抽屉 | 抽屉插片式分区，可放置不同高度的耗材和工具；≥2层抽屉；（后期根据需求，自由装配） |  |  |  |  |
|  | 脚轮 | 4个医疗级万向脚轮；带脚踏式刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮，单个脚轮能承载50kg以上； |  |  |  |  |
|  | 配件 | 外挂垃圾储物≥4升；多功能置物盒*2,可同时兼容锐器盒放置架、手消液放置架、剪刀盒等，可随推车移动； |  |  |  |  |
|  | 座椅 | 便携式座椅，可叠放/悬挂于推车上 |  |  |  |  |
|  | 底座 | 底座高压一体成型，无缝无组装设计，承重和耐压功能强，要求承重≥80kg，双脚避位设计； |  |  |  |  |
| 移动护理推车一体机（数量42台） | CPU核芯 | 酷睿Intel i5-12代或以上； |  |  |  |  |
|  | 内存 | ≥16GB； |  |  |  |  |
|  | 硬盘 | 固态硬盘≥512GB，主机具备硬盘支架防震结构设计，适合医护人员高频移动应用。（提供抗震结构设计证明文件，申请人需为投标产品生产厂家） |  |  |  |  |
|  | 无线网络 | 外置 WiFi 2x2MIMO天线，支持2.4G/5G双频等主流网络；在医院无线环境可无缝漫游，可与医院无线局域网络匹配； |  |  |  |  |
|  | 以太网端口 | 支持10/100/1000Mbps ≥ 1； |  |  |  |  |
|  | 外部接口 | USB2.0 ≥2个，USB3.0 ≥2个，RJ45×1,HDMI x 1； |  |  |  |  |
|  | 操作系统 | 支持Windows10以上及国产操作系统 ； |  |  |  |  |
|  | 显示参数 | ≥23.8英寸；宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA,HDMI接口,分辨率≥1920×1080，提供所需高清信号转换线缆； |  |  |  |  |
| 移动护理推车电池（数量42台） | 电池放置位置 | 嵌入隐藏在车体内，维修时方便取出； |  |  |  |  |
|  | 电池电芯 | 采用安全性高的磷酸铁锂材质； |  |  |  |  |
|  | 循环次数 | ≥2000次； |  |  |  |  |
|  | 充电时间 | 充满电时间≤5.5小时； |  |  |  |  |
|  | 使用时间 | 连续使用≥8小时 ； |  |  |  |  |
|  | 电源管理 | 为保证电源安全稳定性，投标产品需具备医疗电源控制系统通过充放电管理模块对电池进行充电或放电管理。（提供医疗电源控制系统证明文件，申请人需为投标产品生产厂家） |  |  |  |  |
|  | 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能； |  |  |  |  |
|  | 电流电压保护 | 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能； |  |  |  |  |
| 相关认证要求（征集反馈需提供相关认证报告扫描件） | 医用环境 | 整车通过YY 9706.102-2021医用电气设备安全检测。（须提供第三方机构出具的医用电气设备安全检测证明复印件，检测型号必须与投标型号一致，其委托单位必须为投标产品原厂商） |  |  |  |  |
|  | 电池组安全 | 整车电池通过GB 31241-2022便携式电池组安全检测。（须提供第三方机构出具的检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商） |  |  |  |  |
|  | 防水防尘 | 整车通过防水防尘检测，级别不低于IP45。（须提供第三方机构出具的防水防尘检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商） |  |  |  |  |

备注：1、为保证临床科室使用，需提供不低于5%备机。□是    □否

2、安徽是否有售后服务网点或驻点人员。□是     □否