- 六安市中医院 拟购 脑血管检测设备 项目（第二次）参数论证征集表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：供应商：

联系人：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

品牌 ：

规格型号：

产地：

医疗器械注册证号：

最低报价：

（公司盖章）

以上项目为必填项。

注：如果是非厂家的供应商填写该意见表，须提供响应品牌的厂家授权书PDF版并加盖公章附后，以上项目为必填项，未填或未按要求后附厂家授权书视为无效反馈。

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至六安市中医院指定邮箱【设备科   laszyysbgcb@163.com  ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（若为是则需标注响应），建议修改指标须提供相应证明材料（同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修≥3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

附件：1、参数论证征集意见表

2、厂家授权书

3、承诺函

4、合同（不少于三家）

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | 支持实时波形截取功能 |  |  |  |  |
| 2 |  | 图形存档与病案管理实现病人静态图形的存储、管理及回放和存储 |  |  |  |  |
| 3 |  | 支持病人静态图形离线分析/存贮 |  |  |  |  |
| 4 | 流速测量范围 | 5-100cm/s，多普勒（PW）最小测量速度≤5cm/s, 最大测量速度≥100cm/s |  |  |  |  |
| 5 | 流速测量准确度 | 在10-100cm/s范围内，误差值＜±15%，小于10cm/s范围内，误差＜±2cm/s |  |  |  |  |
| 6 | 反映脑血管状况的指标 | 包含但不限于最大血流速度值（Vmax）、最小血流速度值(Vmin)、血流速度平均值（Vmean）、平均血流量值（Qmean） |  |  |  |  |
| 7 |  | 具有反映脑动脉大血管弹性特征的指标 |  |  |  |  |
| 8 |  | 具有反映大脑小血管阻力的指标 |  |  |  |  |
| 9 |  | 具有反映颅内毛细血管闭锁状况的指标 |  |  |  |  |
| 10 | 显示功能 | 检测仪具有动态显示心电同步信号和自动同步触发电平的功能，心电同步信号和自动同步触发信号可相互转换 |  |  |  |  |
| 11 | 压力测量功能 | 具有动态显示血液压力脉搏波形的功能，能够清晰、正确地显示血液压力脉搏波形，压力探头可测得颈内动脉压力波形 |  |  |  |  |
| 12 | 正常参考值模块 | 脑血流检测指标的正常参考值包括1岁—95岁，根据不同年龄段,不同性别更精细化确定正常参考值 |  |  |  |  |
| 13 | 采集和选择波形 | 具有采集流速波形和压力脉搏波波形功能，并可对采集的波形进行选择 |  |  |  |  |
| 14 |  | 具备卒中高危人群筛查、高血压卒中风险评估、脑血管功能预警分析软件模块，支持软件升级，可输出脑血管功能风险积分，量化脑卒中风险，分值越低风险越高 |  |  |  |  |
| 15 | 数据查询功能 | ≥5种查询方式（全部查询、编号查询、就诊号（ID）查询、姓名查询、日期查询） |  |  |  |  |
| 16 | 数据管理与存储 | 具有脑血管功能监测与健康管理数据功能，可储存个体信息及测量数据功能 |  |  |  |  |
| 17 |  | 具有根据收集信息自动识别是否存在肥胖和高血压的功能 |  |  |  |  |
| 18 | 设备使用年限 | ≥6年 |  |  |  |  |
| 19 | 质保期 | 6年 |  |  |  |  |
| 20 |  | 设备支持本地化病例存储，且具备自动数据备份功能，可防止意外操作造成检测数据丢失，支持病人静态图形离线分析/存贮，病例存储量≥35万例，运行内存≥4G，电子硬盘（SSD）≥512G，整体硬件配置能支持USB3.0接口，可连接固态硬盘，设备支持扫码枪输入病人信息，支持网络数据传送功能，信息端口免费开放，配合院部信息升级，满足信息化、智能化、5A级病历相关建设 |  |  |  |  |
| 21 |  | 人工输入病人信息时，有纠错提示功能 |  |  |  |  |
| 22 |  | 完成HIS、LIS、体检系统数据对接，承担相关费用，实现患者信息自动同步、报告归档、病历关联、数据云端备份，适配医院电子病历及智慧科室建设要求，支持身份证读卡建档、二维码查询电子报告数据传输功能，可以通过网络将检测数据上传到医院服务器及健康管理平台，供相关科室共享使用 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜在供货商可根据自身品牌配置进行添加 |  |  |  |  |  |

第三部分：响应品牌同型号或相近型号设备已安装使用的用户清单

（必填，填写优先顺序为六安、省内、省外，至少提供3家单位用户）

| 省市 | 使用医院 | 使用科室 | 规格型号 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配套消毒液 |  |  |  |  | 必填（多少L/桶） |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | / | / |  |  |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | / | / |  |  |

附件2：厂家授权书

附件3：

承诺函

致:六安市中医院

我公司在参与贵院拟购         项目参数论证征集意见表中，由我公司提供的品牌         ,型号            ，注册证：                   的产品参数，我司承诺真实有效，并愿承担一切后果。

特此承诺！

承诺单位：

盖     章：

联系人：

电话：

2026年 月   日

附件4：合同（不少于三家）